附件1：

深圳市宝排水质检测中心有限公司

2025年检测技术服务采购项目需求书（第二次）

- 概述

为保障深圳市宝排水质检测中心有限公司的正常运营，深圳市宝排水质检测中心有限公司近期拟开展2025年检测技术服务采购项目，现就该项目进行公开询价。

# 二、具体需求内容如下：

# 1.服务内容

采购人负责提供检测所需的场地、仪器、设备、药剂、耗材以及办公所需的设备，供应商派遣技术人员到采购人所在实验室开展生化需氧量、总氮、悬浮物、化学需氧量等指标的检测工作，并对检测数据进行整理并及时报出。检测指标及数量详见下表，检测指标数量含平行样、质控样。

| 检测指标 | 生化需氧量 | 总氮 | 悬浮物 | 化学需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测指标数量 | 23726 | 6055 | 5018 | 28246 |

- 工作时间

每周工作6天，周一至周五每天工作8小时，周六或周日每天工作7小时。供应商安排的技术人员工作时间需服从采购人安排。

3. 工作地点

- 深圳市宝安区沙井街道坣岗社区宝安排水综合楼2、3层。

4. 工作方式

- 每月月初采购人会发布本月检测计划，供应商根据检测计划组织人员开展检测工作。

- 供应商安排的技术人员从采购人处拿到样品后立即开展检测工作，检测完成后将整理好的检测记录提交到采购人处。

5.人员要求

- （1）人员数量及时间要求要求

- 合同签订后5个工作日内，供应商安排8名（暂定，具体以招标文件为准）技术人员到采购人所在实验室开展生化需氧量、总氮、悬浮物、化学需氧量等指标的检测工作。检测指标人员配置详见下表：

| 序号 | 检测指标 | 检测指标数量 | 最低人员配置数量（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：合同签订至服务期结束，安排8人，检测指标及数量详见下表 |  |  |  |
| 1 | 生化需氧量 | 23726 | 6 |
| 2 | 总氮 | 6055 | 1 |
|  | 悬浮物 | 5018 |  |
| 3 | 化学需氧量 | 28246 | 1 |

- 服务商安排的技术人员如果无法按时完成检测工作，需增派人员。

（2）人员资质要求：具有地市级或以上行业协会颁发的检测人员上岗证或培训合格证。

- 服务商安排的技术人员需为服务商自有员工；

- 服务商安排的技术人员需服从采购人实验室管理要求；

- 服务商安排的技术人员在采购人实验室工作期间，服务商不得干预技术人员检测工作；

- 服务商安排的技术人员在采购人实验室服务期间，服务商严禁再安排技术人员在其他实验室从事检测工作，也严禁技术人员私下在其他实验室从事检测工作。

- 采购人可对服务商安排的技术人员进行检测能力考核，考核方式包括：盲样、人员监督等。如服务商安排的技术人员检测能力未能通过，由采购人通知服务商进行整改，整改后不通过的由服务商负责撤换技术人员。多次整改不合格的，采购人有权终止合同，因此造成的全部损失由服务商承担。

6.检测数据出具时间要求

（1）生化需氧量的检测

普通水样8天出具检测数据，不含送样当天；加急水样样品数量小于10个，6天出具检测数据；加急水样样品数量大于10个，7天出具检测数据，不含送样当天。

（2）总氮和悬浮物

5天内出具检测数据。

（3）化学需氧量的检测

化学需氧量普通水样4天出具检测数据（复测的样品延后1天），不含送样当天。加急水样样品数量小于20个，2天出具检测数据（复测的样品延后1天）；加急水样样品数量大于20个，3天出具检测数据，不含送样当天。

7.检测质量考核

（1）平行样质量考核

服务商安排的技术人员按照采购人的检测要求开展检测工作，平行样占检测样品的比例不得低于10%，平行样检测质量控制标准如下：

| - 检测项目 | - 检测方法 | - 评价依据 | - 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - BOD5（mg/L） | - 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 - (HJ 505-2009) | - 《环境水质监测质量保证手册》第二版-附表3水质监测实验室质量控制指标 | - 当浓度＜3mg/L时，平行样相对偏差≤25%；浓度为3-100mg/L时，平行样相对偏差应≤20%；当浓度＞100mg/L时，平行样相对偏差应≤15%。水体颗粒物或污泥较多的，评价标准可放宽100%。 |
| 总氮mg/L | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | HJ 636-2012 | 含量≤1.00mg/L，结果相对偏差应≤10%，＞1.00mg/L，相对偏差≤5% |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | 《环境水质监测质量保证手册》第二版-附表3水质监测实验室质量控制指标 | 当浓度为5-100mg/L时，平行样相对偏差≤20%；浓度大于100mg/L时，平行样相对偏差应≤15% |
| - CODcr（mg/L） | - 快速密闭催化消解法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）国家环保总局，第三篇 第三章 二 | - 《环境水质监测质量保证手册》第二版-附表3水质监测实验室质量控制指标 | - 当浓度为5-50mg/L时，平行样相对偏差≤20%；浓度为50-100mg/L时，平行样相对偏差应≤15%；当浓度＞100mg/L时，平行样相对偏差应≤10%。水体颗粒物或污泥较多的，评价标准可放宽50%。 |
| - CODcr（mg/L） | - 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017 | - HJ 828—2017 | - 平行样的相对偏差不超过±10%。水体颗粒物或污泥较多的，评价标准可放宽20%。 |

经采购人认定为特殊水样（委托检测单位给出的水样信息错误造成检测方法存在问题的、水样存在严重干扰无法检测等）的检测结果，可不纳入平行样检测质量考核。

检测质量评价：每月进行一次检测质量评价，平行样检测结果符合评价标准的数量/平行样检测数量≥80%为合格。对于检测质量不合格的，由采购人通知服务商进行整改，服务商需在3个工作日内完成全部整改。整改完成后由采购人对服务商安排技术人员进行人员监督，人员监督合格的可认为整改合格，人员监督不合格的服务商继续进行整改，多次整改不合格的，采购人有权终止合同。

（2）质控样质量考核

质控样占检测样品的比例不得低于10%，质控样的检测结果需在标准样品证书标准值±拓展不确定度范围内。

（3）平行样和质控样不合格复测要求

发现平行样或质控样不合格的，需对相邻两质控样内全部样品进行复测，复测指标的数量不纳入检测指标总数量。

8.技术人员的补充

有人员离职或更换的需在5个工作日内补充到岗。

9. 服务期限

- 服务期为一年，自合同签订之日起生效。

10. 其他要求

- （1）服务商派遣技术人员需接受采购人的检测加班要求；

- （2）采购人不得安排服务商派遣技术人员从事违反国家法律法规的相关事宜。

三、服务费计算

- （1）服务费用为服务商安排技术人员的费用，含工资、奖金、房补、劳保福利、社保、养老、医疗、工伤、失业保险及教育培训、居住费用、处理一切伤亡事故费、加班费、税费等全部费用。每人每月结算服务费=实际出勤天数/应出勤天数*每人每月服务费。

- （2）根据双方确认的考勤表确认检测技术支持服务费用。

- （3）按月支付服务费用，采购人付款前，服务商应先向采购人提供合法、等额、有效增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。

- （4）服务商在提交发票及其他请款资料后，30个工作日内采购人付清服务费用。