附件1：

深圳市宝排水质检测中心有限公司2025年仪器设备采购项目需求书（第二次）

- 概述

为保障深圳市宝排水质检测中心有限公司的正常运营，深圳市宝排水质检测中心有限公司近期拟开展2025年仪器设备采购项目，现就该项目进行公开询价。

# 二、具体需求内容如下：

1.本项目主要分为两个部分：

第一部分仪器设备采购：采购电感耦合等离子质谱仪、气相色谱质谱联用仪等一批检测检测仪器；

第二部分仪器设备培训：除厂家提供的免费技术培训外，供应商还应联系一家具备CMA资质的第三方检测机构对采购人提供电感耦合等离子质谱仪、气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪（含顶空进样和液体进样）和超高效液相色谱仪的技术培训。

2.供货商可在仪器设备清单的推荐品牌中任选一种品牌供货，供货商选择的品牌型号需满足“第三章 第二节 设备技术要求”的参数要求。

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子质谱仪 | 套 | 1 | PE、安捷伦、赛默飞 |
| 2 | 微波消解仪 | 套 | 1 | 上海屹尧、安东帕、迈尔斯通、CEM |
| 3 | 气相色谱质谱联用仪 | 套 | 1 | 安捷伦、岛津、赛默飞 |
| 4 | - 顶空进样气相色谱仪 | 套 | 1 | 安捷伦、岛津、赛默飞 |
| 5 | - 液体进样气相色谱仪 | 套 | 1 | 安捷伦、岛津、赛默飞 |
| 6 | 低本底α/β测量仪 | 套 | 1 | PE、赛默飞、北京高能科迪科技有限公司 、核工业北京地质研究院 |
| 7 | 超高效液相色谱仪 | 套 | 1 | AB、Waters、岛津、安捷伦 |
| 8 | TOC检测仪 | 套 | 1 | 德国元素、赛默飞、浙江泰林、元析 |
| 9 | 全自动化学需氧量分析仪 | 套 | 1 | 北京吉天、宝德、盛奥华、青岛路博 |
| 10 | - 挥发酚流动注射分析仪 | 套 | 1 | 北京吉天、宝德、海光、聚光科技 |
| 11 | - 总氮流动注射分析仪 | 套 | 1 | 北京吉天、宝德、海光、聚光科技 |
| 12 | - 有机卤素燃烧炉 | 套 | 1 | 杭州卓驰、青岛新业、青岛路博 |
| 13 | - 数字瓶口滴定器 | 套 | 4 | 普兰德、雷磁、莱浦生物、北京大龙 |

- 供应商应委托一家具备CMA资质的第三方检测机构提供电感耦合等离子质谱仪、气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪和液相色谱仪的技术培训。第三方检测机构必须具有电感耦合等离子质谱仪、气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪（含顶空进样和液体进样）和液相色谱仪四类仪器。供应商负责提供场所、仪器、培训所需各类耗材以及培训人员餐费，具体技术培训服务要求如下：

| 仪器类型 | 技术服务项目 | 培训要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电感耦合等离子质谱仪 | 基础知识培训 | 培训内容：仪器原理、操作讲解； 每次培训人员数量：每次2人； 每次培训人员时间：1天； 培训地点：第三方检测机构实验室。 | 次 | 2 |
|  | 实操培训 | 培训内容：样品分析、方法验证、维护保养、故障维修； 每次培训人员数量：每次2人； 每次培训人员时间：5天； 培训地点：第三方检测机构实验室。 | 次 | 6 |
|  | 上门技术指导 | 培训内容：仪器操作指标、故障处理； 指导时间：1天； 培训地点：采购人实验室。 | 次 | 6 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 基础知识培训 | 培训内容：仪器原理、操作讲解； 每次培训人员数量：每次2人； 每次培训人员时间：1天； 培训地点：第三方检测机构实验室。 | 次 | 2 |
|  | 实操培训 | 培训内容：样品分析、方法验证、维护保养、故障维修； 每次培训人员数量：每次2人； 每次培训人员时间：5天； 培训地点：第三方检测机构实验室。 | 次 | 6 |
|  | 上门技术指导 | 培训内容：仪器操作指标、故障处理； 指导时间：1天； 培训地点：采购人实验室。 | 次 | 6 |
| - 气相色谱仪（含顶空进样和液体进样） | 基础知识培训 | 培训内容：仪器原理、操作讲解； 每次培训人员数量：每次2人； 每次培训人员时间：1天； 培训地点：第三方检测机构实验室。 | 次 | 2 |
|  | 实操培训 | 培训内容：样品分析、方法验证、维护保养、故障维修； 每次培训人员数量：每次2人； 每次培训人员时间：5天； 培训地点：第三方检测机构实验室。 | 次 | 3 |
|  | 上门技术指导 | 培训内容：仪器操作指标、故障处理； 指导时间：1天； 培训地点：采购人实验室。 | 次 | 3 |
| 超高效液相色谱仪 | 基础知识培训 | 培训内容：仪器原理、操作讲解； 每次培训人员数量：每次2人； 每次培训人员时间：1天； 培训地点：第三方检测机构实验室。 | 次 | 2 |
|  | 实操培训 | 培训内容：样品分析、方法验证、维护保养、故障维修； 每次培训人员数量：每次2人； 每次培训人员时间：5天； 培训地点：第三方检测机构实验室。 | 次 | 4 |
|  | 上门技术指导 | 培训内容：仪器操作指标、故障处理； 指导时间：1天； 培训地点：采购人实验室。 | 次 | 4 |

### 采购人根据实际需求分阶段开展培训工作，合同签订后一年内完成全部培训工作。

### 4.非经采购人同意，供货商不得再以任何方式转包或分包本项目。

# 三、仪器设备技术要求

（一）总体要求

### 1.供货商负责采购文件要求的一切事宜及责任，包括货物供货、运输、仓储保管、验收及相关服务等。

### 2.供货商所提供的设备应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对供应商所提供的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

### 3.供货商所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

4.供应商须保证所提供设备是原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

5.供货商须提供所提供设备的装箱清单、产品质量说明书、产品合格证书、出厂检验报告、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具（如有）等，并保证所提供设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。

6.供应商必须负责将设备送至采购人指定的地址，所产生的所有费用由供货商承担。合同签订后60个日历日内，完成设备的供货、安装、调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训（厂家提供的免费培训）。

7.验收按国家有关的规定、规范进行。所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成，换货的相关费用由供货商承担。设备安装、调试完成后对供货商提供的仪器设备组织验收。

8.电感耦合等离子质谱仪整机质保期为2年（自验收合格日起），其它仪器整机质保为1年。在质保期内，供应商负责免费维修及更换零配件，所有仪器提供终身的技术支持。供应商在接收到报修要求后，应在3日内到现场进行维修。

（二）设备技术要求

设备技术要求如下，标注“★”的参数不允许发生负偏离，否者将导致后续在投标中被否决，标注“▲”的条款发生负偏离将在评、定标时产生不利于采购人的影响。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数/指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子质谱仪 | 1.1★配置要求： (1)电感耦合等离子体质谱仪主机1台，主机配气体稀释系统； (2)自动进样器（180位 15 ml以上）1台； (3)工作站（含软件）1台； (4)循环冷却水系统 1套； - (5)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人； - (6)质保期限：2年。 |
|  |  | 1.2★仪器关键性能： (1)长期稳定性（RSD）：≤3%（2小时）； (2)灵敏度：低质量数（Li）：≥50M cps/ppm，中质量数（In或Y）：≥100M cps/ppm，高质量数（U或Tl）：≥80M cps/ppm。 |
|  |  | 1.3★离子源：高频率自激式全固态射频发生器，频率30 MHz以上，频率稳定性<±0.01%。 |
|  |  | 1.4▲采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.7mm，采样锥与截取锥之间不得使用任何气体。 |
|  |  | 1.5▲四极杆质量分析器： (1)质谱范围：1-275amu； (2)驱动频率 ≥ 2.3MHz； (3)分辨率调节范围0.1-2.0amu。 |
|  |  | 1.6碰撞反应池：具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统；具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰；可以使用包括氦气，氢气、甲烷，氧气等多种碰撞或反应气体及混合气。 |
|  |  | 1.7仪器主要部件参数要求： (1)雾化器：同心雾化器； (2)雾化室：旋流型雾化室； (3)炬管：石英材质炬管； (4)等离子体工作线圈：无需水冷或气冷； (5)离子透镜系统：四极杆离子提取透镜系统。 |
|  |  | 1.8工作站配置：Win10及以上64位操作系统；cup：i7-14700及以上，内存16g，硬盘1T，显示屏24寸及以上，一体机。 |
| 2 | 微波消解仪 | 2.1★同批次处理样品数量≥16个，消解罐罐内体积≥100ml；非接触地控制所有消解罐的温度和压力，无有线连接形式的传感器。 |
|  |  | 2.2▲配置要求： (1)微波消解仪1台； (2)配套石墨赶酸器1台； (3)超高压转盘架1组； (4)配套PEEK材料护套、TFM消解内罐、TFM消解密封塞、定量控压模块不少于16个。 |
|  |  | 2.3▲微波安全：微波泄露量≤0.01mW/cm2。 |
|  |  | 2.4消解内罐内壁光洁度Ra：≤0.5μm。 |
|  |  | 2.5消解炉腔整体由316L不锈钢无缝焊接而成，并配高强度不锈钢承载安全防爆门，运行过程中始终锁定炉门，非低于安全温度和压力无法开门。 |
|  |  | 2.6运行时可实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化，当罐内压力超过预置极限压力时，能自动释放多余气体后自密闭。 |
| 3 | 气相色谱质谱联用仪 | 3.1★配置要求： (1)气相色谱质谱联用仪主机1台； (2)合一进样器（液体、顶空、固相微萃取）1台； (3)吹扫捕集仪（水土一体）1台； (4)工作站（含软件）1台； (5)UPS电源1套，可持续供电2小时； (6)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人； |
|  |  | 3.2★质谱部分： (1)信噪比：1μL 1pg/μL八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比大于 5000:1； (2)离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350℃； (3)最大离子化能量不小于240eV； (4)四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，独立温控，最高可达 200˚C（非预四极加热）。 |
|  |  | 3.3▲气相色谱部分性能： (1)保留时间重复性 < 0.008%；峰面积重现性 < 0.5% RSD； (2)柱温箱：温度范围：室温上5℃-450℃；升温速率：100℃/min；温度稳定性: ＜0.01℃ /1℃；具备程序升温能力； (3)分流/不分流进样口：>10000：1。 |
|  |  | 3.4▲三合一自动进样器 (1)集成常规液体进样、大体积液体模块、顶空、SPME（固相微萃取）、不同进样模式在线自动切换； (2)液体进样模块：2ml样品瓶的样品承载容量≧150个；进样体积：100nl-1000µl； (3)顶空进样模块：顶空针可加热，加热温度在室温+5ºC-150ºC(±1ºC)；使用20mL规格的样品瓶，样品承载容量≧45个；加热槽位置不少于6个。 (4)固相微萃取进样模块：使用20mL规格的样品瓶，样品承载容量≧45个；萃取时可以对样品加热和搅拌。 |
|  |  | 3.5▲吹扫捕集进样器 (1)吹扫、解吸、烘焙及冷却过程的循环时间：<15 min； (2)捕集管温控：可由室温加热至350℃； (3)电子质量流量控制器（MFC）：流量控制在5-500mL/min。 |
|  |  | 3.6工作站配置：Win10及以上64位操作系统；cup：i7-14700及以上，内存16g，硬盘1T，显示屏24寸及以上，一体机。 |
| 4 | 顶空进样气相色谱 仪 | 4.1★配置要求： (1)气相色谱仪主机1台； (2)顶空进样器1台； (3)氢火焰离子检测器（FID）1个; (4)电子捕获检测器（ECD）1个； (5)工作站（含软件）1台； (6)UPS电源1套，可持续供电2小时； (7)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人. |
|  |  | 4.2▲气相色谱仪性能： (1)保留时间重复性 < 0.008%；峰面积重现性 < 0.5% RSD； (2)柱温箱：温度范围：室温上5˚C-425℃，温度设置分辨率：0.1℃；升温速率：100℃/min；温度稳定性: ＜0.01℃ /1℃；具备程序升温能力； (3)分流/不分流进样口：大于10000：1。 |
|  |  | 4.3▲顶空进样器性能： (1)样品数：不低于48位，不少于12个加热位； (2)样品加热温度：35-210℃； - (3)可选择两种方式温育：样品单独加热，进样之后立即放回样品盘架，减少挥发，增加样品重复性；在一个样品运行的时候，选择加热另一个样品，重叠进样，节约时间。 |
|  |  | 4.4▲氢火焰离子检测器（FID）性能： - (1)最低检测限：<1.2pg C/s； (2)电子压力/流量控制,压力控制精度：0.01psi； (3)线性动态范围：>107； (4)数据采集速率：≥1000Hz； - (5)具有灭火自动检测和自动重新点火功能。 |
|  |  | 4.5▲电子捕获检测器（ECD）性能： (1)最高使用温度：≥400℃； (2)最低检测限：：< 3.8 fg/mL（林丹）； (3)动态范围：>5×104（林丹）； - (4)数据采集速率：≥500Hz。 |
|  |  | - 4.6工作站配置：Win10及以上64位操作系统；cup：i7-14700及以上，内存16g，硬盘1T，显示屏24寸及以上，一体机。 |
| 5 | 液体进样气相色谱 仪 | 5.1★配置要求： (1)气相色谱仪主机1台； (2)液体自动进样器1台； (3)火焰光度检测器（FPD）1个; (4)电子捕获检测器（ECD）1个； (4)工作站（含软件）1台； (5)UPS电源1套，可持续供电2小时； (6)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人。 |
|  |  | 5.2▲气相色谱仪性能： - (1)保留时间重复性 < 0.008%；峰面积重现性 < 0.5% RSD； - (2)柱温箱：温度范围：室温上5℃-425℃，温度设置分辨率：0.1℃；升温速率：100℃/min；温度稳定性: ＜0.01℃/℃；具备程序升温能力。 - (3)分流/不分流进样口：>10000：1 |
|  |  | 5.3▲火焰光度检测器（FPD）性能： (1)最低检测器限：< 4.5 pg S/sec；< 120 fg P/sec； (2)动态范围：>103 S, >104P； (3)最高操作温度：400 ℃。 |
|  |  | 5.4▲电子捕获检测器（ECD）性能： (1)最高使用温度：≥400℃； (2)最低检测限：：< 3.8 fg/mL（林丹）； (3)动态范围：>5×104（林丹）； (4)数据采集速率：≥500Hz。 |
|  |  | 5.5液体自动进样器： - (1)采用旋转塔盘式进样方式，单塔盘的进样位数不小于15位； - (2)进样体积：0.01 μL-250.0 μL； - (3)进样量线性：≥99%； - (4)交叉污染小于0.000001； - (5)具有自动稀释、柱前衍生和冷却等功能。 |
|  |  | - 5.6工作站配置：Win10及以上64位操作系统；cup：i7-14700及以上，内存16g，硬盘1T，显示屏24寸及以上，一体机。 |
| 6 | 低本底α/β测量仪 | 6.1▲配置要求： (1)四通道低本底α/β测量仪主机1台； (2)机柜1个； (3)铅室1个； (4)工作站（含软件）1台。 |
|  |  | 6.2▲仪器性能 - 仪器灵敏度：α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq； - 重复性：仪器连续通电24小时，各路探测器效率变化＜±5%； - 效率稳定性：α＜2%，β＜3%； (4)串道比：α进入β道≤1%，β进入α道≤0.1%。 |
|  |  | 6.3软件具备总β放射性活度浓度扣除天然K-40功能。 |
|  |  | 6.4工作站配置：工作站配置：Win10及以上64位操作系统；cup：i5-12450及以上，内存8g，硬盘500g，显示屏24寸及以上，一体机。 |
| 7 | 超高效液相色谱仪 | 7.1★配置要求： (1)超高效液相色谱仪主机1台，压力范围大于1300 bar； (2)自动进样器1台； (3)二极管阵列检测器1个; (4)荧光检测器1个； (5)柱后衍生装置1套； (6)工作站（含软件）1台； (7)UPS电源1套，可持续供电2小时； (8)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人。 |
|  |  | 7.2▲超高效液相色谱仪性能： (1)超高压四元梯度泵，流量范围：0.001 mL/min-5.0 mL/min，混合精度：< 0.15 % RSD； (2)柱温箱：柱温范围：4-110℃ (室温以下20℃) ，具有降温功能；温度稳定性和准确度：0.05℃和 0.5℃； |
|  |  | 7.3▲二极管阵列检测器性能： (1)光源：氘灯和钨灯； (2)最大数据采集频率：120Hz； (3)噪音：在230/4 nm时，<3×10-6AU（10mm流通池）； (4)漂移：<0.5×10-3AU/h @230nm； (5)波长范围：190-640nm； (6)波长准确度：±1nm，氘灯自动校准，氯化钬滤光片验证； - (7)波长精度：<0. 1nm。 |
|  |  | 7.4▲荧光检测器性能 (1)光源：氙灯，寿命≥4000小时； (2)最大数据采集频率：≥74Hz； (3)激发波长范围：200-1200nm； (4)发射波长范围：200-1200nm； (5)灵敏度：拉曼（水）>3000 |
|  |  | - 7.5▲柱后衍生装置 - (1)高压恒流泵：选用双柱塞式往复泵，由高精度直流伺服电机提供动力，并采用嵌入式微处理器控制和电子压力脉动抑制等新技术； - (2)流速范围：0.001～9.999 mL/min，以0.001ml为增量 - (3)流量精度<0.5%或0.025%RSD - (4)流量准确度±0.1% - (5)最大操作压力：35MPa - (6)可设置自动柱后冲洗功能； - (7)过压保护系统：系统设定压力保护上限，在压力超值时主动停机保护。 |
|  |  | - 7.6自动进样器： - (1)样品容量：132 位（2ml样品瓶）； - (2)进样范围：0.1-20μL，增量为0.1μL； - (3)进样精度：< 0.15 % RSD； - (4)交叉污染度：< 0.003%； - (5)具有柱前自动衍生程序，可实现编程进样。 |
|  |  | - 7.7工作站配置：Win10及以上64位操作系统；cup：i7-14700及以上，内存16g，硬盘1T，显示屏24寸及以上，一体机。 |
| 8 | TOC检测仪 | 8.1★配置要求： (1)TOC检测仪主机1台； (2)自动取样装置1台； (3)工作站（含软件）1台。 |
|  |  | - 8.2.▲仪器性能要求 - (1)采用湿法氧化+非分散红外吸收原理进行检测； - (2)量程范围：TOC量程为（0-100.000）mg/L； - (3)重复性误差：≤3%； (4)测试精度：0.001mg/L。 |
|  |  | - 8.3自动取样装置配置要求：20位及以上，可与TOC检测仪联机实现无人值守的样品检测。 |
|  |  | 8.4数据要求： - 关键参数（TOC等）要有显示、监控、报警功能并可进行数据记录和曲线查看； - 具备详尽的操作记录及报警记录，且不可删除，不可关闭。 |
|  |  | - 8.5工作站配置：Win10及以上64位操作系统；cup：i5-12450及以上，内存8g，硬盘500g，显示屏24寸及以上，一体机。 |
| 9 | 全自动化学需氧量分析仪 | 9.1★仪器性能： (1)化学需氧量（COD）分析原理：重铬酸盐法消解法; (2)测量范围：16-700mg/L; (3)精密度：≤2%; (4)准确度：≤5%; (5)加液准确度：≤0.2%; (6)测试效率：≤12min/样; (7)可同时测试≥30个样品，样品量≥10ml。 |
|  |  | 9.2▲仪器为一体机设计，除出风口外整机密闭，有效避免有毒气体、高温气体外溢。仪器的加热装置、冷凝回流管等全部内置在仪器内，检测时样品无需转移。 |
|  |  | 9.3仪器可实现高浓度、低浓度样品所用试剂独立进液，避免交叉污染的功能。 |
|  |  | - 9.4具备氯离子含量快速测定功能，方便判断是否需要稀释。 |
|  |  | 9.5具有自动稀释功能，根据要求的稀释倍数，自动稀释。 |
|  |  | - 9.6冷凝回流管的冷凝方式为水冷加风冷模式。 |
|  |  | 9.7配置要求： (1)全自动化学需氧量分析仪主机1台； (2)工作站（含软件）1台，工作站配置：Win10及以上64位操作系统；cup：i7-14700及以上，内存16g，硬盘1T，显示屏24寸及以上，一体机。 |
| 10 | 挥发酚流动注射分析仪 | 10.1▲仪器配置 (1)挥发酚流动注射分析仪主机1台，带内嵌式在线稀释装置、膜分离在线蒸馏模块和在线电冷凝模块; (2)150位以上自动进样器1台； (3)仪器维护专用工具。 |
|  |  | 10.2▲仪器性能技术指标： (1)方法原理：在线蒸馏4-氨基安替比林光度法； (2)线性范围：0.001 -0.2mg/L （最高5.0mg/L 应分段测量）； (3)检出限：≤0.0003 mg/L； (4)样品分析频率：16-20样/小时； (5)精密度：≤1%。 |
|  |  | 10.3▲仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈 15-45 度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀。 |
|  |  | 10.4一体机式设计，无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头。 |
|  |  | 10.5进样器具有独立补液泵设计，载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。 |
|  |  | 10.6在线自动稀释装置，稀释倍数≥20倍，配置的标准曲线r>0.999。 |
| 11 | 总氮流动注射分析仪 | 11.1▲仪器配置 (1)总氮流动注射分析仪主机1台，带内嵌式在线稀释装置; (2)150位以上自动进样器1台； (3)仪器维护专用工具。 |
|  |  | 11.2▲仪器性能技术指标 (1)方法原理：在线镉柱还原重氮偶合光度法； (2)线性范围：0.02-1.0mg/L； (3)检出限：≤0.015 mg/L； (4)样品分析频率：35-40样/小时； (5)精密度：≤1%； (6)准确度：误差在±3% 以内； (7)加标回收率：90％-110％。 |
|  |  | 11.3▲仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈 15-45 度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀。 |
|  |  | 11.4一体机式设计，无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头。 |
|  |  | 11.5进样器具有独立补液泵设计，载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。 |
|  |  | 11.6在线自动稀释装置，稀释倍数≥20倍，配置的标准曲线r>0.999。 |
| 12 | 有机卤素燃烧炉 | 12.1配置要求： (1)有机卤素燃烧炉用于可吸附有机卤化物的前处理； (2)进样量：5-1000mg； (3)样品前处理方式：柱吸附法，氮气加压； (4)燃烧炉参数：温度范围：100 -1150℃；波动温度：±1℃；显示精度：1℃。 |
| 13 | 数字瓶口滴定器 | - 13.1▲仪器性能 - (1)仪器符合A级玻璃滴定管标准； - (2)量程50ml，准确度≤±0.06%；相对偏差≤±0.02%。 |
|  |  | - 13.2易于拆卸清洗、维护及更换零部件； |
|  |  | - 13.3极限工作条件 - (1)装置及试剂温度范围＋15℃至40℃； - (2)最大蒸汽压至500mbar； - (3)最大粘度至500mm2/s； - (4)相对湿度范围：20%至90%。 |