试剂采购需求说明

一、采购要求

服务期：合同签订之日起至2026年9月30日；

服务内容：本次采购非一次性采购，供应商应在服务期内按照甲方通知分多批次持续配置供应试剂；

费用结算：合同采用固定单价模式，按照实际使用量分阶段结算。试剂如实际消耗量超过合同数量限制，应按实际消耗结算，但结算价但不得超过合同总价。

二、试剂清单

| 序号 | 产品名称 | 数量/套 | 备注 | 适用站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朗石（PhotoTek6000）COD在线分析仪试剂 | 55 | 1套试剂包含：COD试剂一：1瓶（1000mL)； COD试剂二：1瓶(1000mL）； COD量程校准液100mg/L：1瓶（200mL）； COD标准溶液100mg/L：1瓶（100mL）； | 重点排口7座监测站：老虎坑LH-01监测站、沙松路暗涵监测站、新桥河XQ-01监测站、蚝业路北段支渠监测站、簕竹角路暗涵监测站、Y38排口石岩段3竖井监测站、留仙三路排洪渠监测站 |
| 2 | 朗石（PhotoTek6000）氨氮在线分析仪试剂 | 48 | 1套试剂包含：氨氮试剂一：1瓶（500mL)； 氨氮试剂二：1瓶(500mL）； 氨氮试剂三：1瓶(500mL）； 氨氮量程校准液1mg/L：1瓶（200mL）； 氨氮标准溶液1mg/L：1瓶（100mL）； | 重点排口7座监测站：老虎坑LH-01监测站、沙松路暗涵监测站、新桥河XQ-01监测站、蚝业路北段支渠监测站、簕竹角路暗涵监测站、Y38排口石岩段3竖井监测站、留仙三路排洪渠监测站 |
| 3 | 朗石（PhotoTek6000）总磷在线分析仪试剂 | 48 | 1套试剂包含：总磷试剂一：2瓶（500mL)； 总磷试剂二：1瓶(500mL）； 总磷试剂三：1瓶(500mL）； 总磷量程校准液1mg/L：1瓶（200mL）； 总标准溶液1mg/L：1瓶（100mL）； | 重点排口7座监测站：老虎坑LH-01监测站、沙松路暗涵监测站、新桥河XQ-01监测站、蚝业路北段支渠监测站、簕竹角路暗涵监测站、Y38排口石岩段3竖井监测站、留仙三路排洪渠监测站 |
| 4 | 世绘林(SVL-CODCr)COD在线分析仪试剂 | 33 | 1套试剂包含：COD试剂一：1瓶（1000mL)； COD试剂二：1瓶(1000mL）； COD试剂三：1瓶(1000mL）； COD量程校准液160mg/L：1瓶（200mL）； COD标准溶液100mg/L：1瓶（100mL）； | 大空港片区监测站：海鲜市场监测站 |
| 5 | 世绘林氨氮(SVL-NH3-N)在线分析仪试剂 | 33 | 1套试剂包含：氨氮试剂一：1瓶（1000mL)； 氨氮试剂二：1瓶(1000mL）； 氨氮试剂三：1瓶(1000mL）； 氨氮量程校准液4mg/L：1瓶（200mL）； 氨氮标准溶液1mg/L：1瓶（100mL）； | 大空港片区监测站：海鲜市场监测站 |
| 6 | 盈峰(YF-CODCr)COD在线分析仪试剂 | 24 | 1套试剂包含：COD试剂一：1瓶（1000mL)； COD试剂二：1瓶(1000mL）； COD试剂三：1瓶(1000mL）； COD量程校准液100mg/L：1瓶（200mL）； COD标准溶液100mg/L：1瓶（100mL）； | 光明来水监测站：河堤路监测站、松福大道监测站 |
| 7 | 盈峰(YF-NH3-N)氨氮在线分析仪试剂 | 30 | 1套试剂包含：氨氮试剂一：1瓶（1000mL)； 氨氮试剂二：1瓶(1000mL）； 氨氮试剂三：1瓶(1000mL）； 吸收液：1瓶(1000mL）； 逐出液：1瓶(1000mL）； 氨氮量程校准液75mg/L：1瓶（200mL）； 氨氮标准溶液50mg/L：1瓶（100mL）； | 光明来水监测站：河堤路监测站、松福大道监测站 |
| 8 | 盈峰(YF-TP)总磷在线分析仪试剂 | 24 | 1套试剂包含：总磷试剂一：1瓶（1000mL)； 总磷试剂二：1瓶(1000mL）； 总磷试剂三：1瓶(1000mL）； 总磷量程校准液0.2mg/L：1瓶（200mL）； 总标准溶液0.2mg/L：1瓶（100mL）； | 大空港片区监测站：海鲜市场监测站 |
| 9 | 郑州富铭（ZZFM-8100）COD在线分析仪试剂 | 36 | 1套试剂包含：COD试剂一：1瓶（1000mL)； COD试剂二：1瓶(1000mL）； COD试剂三：1瓶(1000mL）； COD量程校准液20mg/L：1瓶（200mL）； COD量程校准液80mg/L：1瓶（200mL）； COD标准溶液50mg/L：1瓶（100mL）； | 大空港片区监测站：沙福河监测站、政丰北监测站、凤凰西区监测站、西行总口监测站、立新引水渠监测站 |
| 10 | 郑州富铭（ZZFM-8200）氨氮（水杨酸钠法）在线分析仪试剂 | 24 | 1套试剂包含：氨氮试剂一：1瓶（1000mL)； 氨氮试剂二：1瓶(1000mL）； 氨氮试剂三：1瓶(1000mL）； 氨氮量程校准液1mg/L：1瓶（200mL）； 氨氮量程校准液4mg/L：1瓶（200mL）； 氨氮标准溶液1mg/L：1瓶（100mL）； | 大空港片区监测站：沙福河监测站 |
| 11 | 郑州富铭（ZZFM-8200）氨氮（纳氏试剂法）在线分析仪试剂 | 24 | 1套试剂包含：氨氮试剂一：1瓶（1000mL)； 氨氮试剂二：1瓶(1000mL）； 氨氮试剂三：1瓶(1000mL）； 氨氮量程校准液12mg/L：1瓶（200mL）； 氨氮量程校准液15mg/L：1瓶（200mL）； 氨氮标准溶液10mg/L：1瓶（100mL）； | 大空港片区监测站：政丰北监测站、凤凰西区监测站、西行总口监测站、立新引水渠监测站 |
| 12 | 郑州富铭（ZZFM-8300）总磷在线分析仪试剂 | 24 | 1套试剂包含：总磷试剂一：1瓶（1000mL)； 总磷试剂二：1瓶(1000mL）； 总磷试剂三：1瓶(1000mL）； 总磷量程校准液0.2mg/L：1瓶（200mL）； 总磷量程校准液0.8mg/L：1瓶（200mL）； 总标准溶液0.5mg/L：1瓶（100mL）； | 大空港片区监测站：沙福河监测站、西行总口监测站 |
| 13 | 汇环（DEK）COD在线分析仪试剂 | 36 | 1套试剂包含：COD试剂一：1瓶（1000mL)； COD试剂二：1瓶(1000mL）； COD试剂三：1瓶(1000mL）； COD量程校准液20mg/L：1瓶（200mL）； COD标准溶液20mg/L：1瓶（100mL）； | 补水泵站监测站：松岗补水泵站监测站、沙井补水泵站监测站、福永补水泵站监测站 |
| 14 | 汇环（DEK）氨氮在线分析仪试剂 | 36 | 1套试剂包含：氨氮试剂一：1瓶（1000mL)； 氨氮试剂二：1瓶(1000mL）； 氨氮量程校准液1mg/L：1瓶（200mL）； 氨氮量程校准液5mg/L：1瓶（200mL）； 氨氮标准溶液1mg/L：1瓶（100mL）； | 补水泵站监测站：松岗补水泵站监测站、沙井补水泵站监测站、福永补水泵站监测站 |
| 15 | 汇环（DEK）总磷在线分析仪试剂 | 48 | 1套试剂包含：总磷试剂一：1瓶（1000mL)； 总磷试剂二：1瓶(1000mL）； 总磷试剂三：2瓶(1000mL）； 总磷量程校准液0.5mg/L：1瓶（200mL）； 总磷量程校准液2mg/L：1瓶（200mL）； 总磷标准溶液0.5mg/L：1瓶（100mL）； | 补水泵站监测站：松岗补水泵站监测站、沙井补水泵站监测站、福永补水泵站监测站 |
| 16 | 电极法探头氨氮标液 | 3 | 1套标液包含：氨氮标准溶液1mg/L、4mg/L、5mg/L、10mg/L、50mg/L、100mg/L（各1瓶每瓶1000ml） | 适合含有电极法测量的站点 |
| 17 | 电极法探头COD标液 | 3 | 1套标液包含：COD标准溶液20mg/L、50mg/L、80mg/L、100mg/L、160mg/L、400mg/L（各1瓶每瓶1000ml） | 适合含有电极法测量的站点 |
| 18 | PH标准溶液 | 3 | 1套标液包含：PH标准缓冲溶液4.00、6.86、9.18（各一瓶每瓶500ml） | 适合含有电极法测量的站点 |

- 试剂配方：

朗石（PhotoTek6000）COD在线分析仪试剂

试剂一

称取40g硫酸汞溶于冷却至室温的1000mL（1+9，即100mL浓H2SO4加至900mL水）稀硫酸中，充分搅拌溶解（不必定容），将上述溶液倒入试剂一瓶中。

（此溶液无色透明，溶解完全后底部若有沉淀析出，取上层清液使用）

试剂二

称取4g重铬酸钾置于100mL水中搅拌使其溶解完全；

称取5g硫酸银加入上述溶液中，用玻璃棒捣碎较大颗粒物；

量取900mL浓硫酸边搅拌加入上述混合液中，趁热搅拌使硫酸银固体充分溶解，冷却后（不必定容）将上述溶液倒入试剂二瓶中。

（此溶液黄色，需使用棕色玻璃瓶分装以避光保存，溶解完全后底部若有沉淀析出，取上层清液使用）

朗石（PhotoTek6000）氨氮在线分析仪试剂

试剂一

称取60g酒石酸钾钠至500mL烧杯中，用400ml纯水溶解，加热煮沸15min，定容至500ml。

试剂二

称取24.0g氢氧化钠，转移至500mL烧杯中，用200mL纯水溶解，冷却至室温；称取10.5g碘化钾和15g碘化汞，转移至100mL烧杯中，加入约10mL纯水溶解；然后将此溶液在搅拌下缓缓注入氢氧化钠溶液中；定容至500mL。

试剂三

用量筒量取100mL浓盐酸加入到300mL纯水中，定容至500mL。

朗石（PhotoTek6000）总磷在线分析仪试剂

试剂一

称取15.0g过硫酸钾至500mL烧杯中，用400mL纯水溶解，量取5mL浓硫酸加入至烧杯内，定容至500mL。

试剂二

称取25.0g抗坏血酸至500mL烧杯，用400mL纯水溶解，定容至500mL。

试剂三

①称取13.0g（四水）钼酸铵，转移至250mL烧杯中，用100mL纯水溶解完全；

②量取150mL硫酸，缓慢加入装有150mL纯水的500mL烧杯中，冷却至室温；

③将（四水）钼酸铵溶液缓慢加入至硫酸溶液中，称取0.35g酒石酸锑钾于上述烧杯中，搅拌溶解完全，定容至500mL。

世绘林(SVL-CODcr)COD在线分析仪试剂

试剂一（试剂A）

于1000mL的烧杯中，加入600mL蒸馏水，沿烧杯壁缓慢倒入100mL浓硫酸，边倒边不停搅拌，冷却至室温后，在称取60g硫酸汞缓慢倒入烧杯，不断搅拌至完全溶解，然后转移至1000mL容量瓶中，并用蒸馏水定容至刻度线，转移1000mL聚乙烯瓶中即可。本试剂有效期为3个月。

注：必须先配制10%稀硫酸，冷却至室温（至少3小时）后在加入硫酸汞，不能先加硫酸汞在加硫酸。

试剂二（试剂B）

于1000mL的烧杯中，加入600mL蒸馏水，沿烧杯壁缓慢倒入100mL浓硫酸，边倒边不停搅拌，冷却至室温后，在称取22g重铬酸钾缓慢倒入烧杯，不断搅拌至完全溶解，然后转移至1000mL容量瓶中，并用蒸馏水定容至刻度线，转移1000mL聚乙烯瓶中即可。本试剂有效期为3个月。

试剂三（试剂C）

称取16g硫酸银倒入1000mL浓硫酸中，放置阴暗处48h后，确定硫酸银完全溶解，后转移1000mL聚乙烯瓶中即可。本试剂有效期为3个月。

注：（试剂C必须静止48H后使用；使用前必须再次充分摇匀）

世绘林(SVL-NH3-N)氨氮在线分析仪试剂

试剂一（试剂A）

分别称取68g水杨酸钠，68g酒石酸钾钠，至1000mL烧杯中，加入500mL蒸馏水，用玻璃棒搅拌至完全溶解，引流转移至1000mL容量瓶，用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次，并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中，并用蒸馏水稀释至刻度线，摇匀。该试剂保质期3个月。

试剂二（试剂B）

分别称取9g氢氧化钠，1.6g二氣异氰尿酸钠。分別将氢氧化钠、二氛异氰尿酸钠加入到2个1000mL烧杯中，各加入300mL蒸馏水，用玻璃棒搅拌至完全溶解，冷却至室温。混合溶液，并用玻璃棒搅拌均匀后引流转移至1000mL容量瓶，用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次，并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中，并用蒸馏水稀释至刻度线，摇匀。保质期1个月

试剂三（试剂C）

称取7.5g亚硝基铁氰化钠，将亚硝基铁氰化钠加入到1000mL烧杯中，加入300mL蒸馏水，用玻璃棒搅拌至完全溶解后，用玻璃棒引流转移到1000mL容量瓶中，用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次，并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中，并用蒸馏水稀释至刻度线，摇匀。保质期2个月

盈峰(YF-CODcr)COD在线分析仪试剂

试剂一（屏蔽剂）

量取100mL浓硫酸，沿烧杯壁缓慢倒入盛有700mL蒸馏水的1000mL烧杯中，边倒边不停搅拌，防止溶液爆沸，冷却至室温；准确称取100g硫酸汞《分析纯)，小心加入到上述溶液中，不断搅拌至全部溶解，转入到1000mL容量瓶中，用少量蒸馏水冲洗烧杯(至少三次)，冲洗的液体倒入容量瓶中，并用蒸馏水定容至刻度线，充分摇匀后，转移至标有“屏蔽剂”的试剂瓶中即可，本试剂有效期为三个月。

试剂二（氧化剂）

准确称取30g重铬酸钾(分析纯，于105C～110C烘箱内烘2小时)，加入有700mL蒸馏水的烧杯中，搅拌至完全溶解，转入到1000mL容量瓶中，用少量蒸馏水冲洗烧杯（至少三次)，冲洗的液体倒入容量瓶中，并用蒸馏水定容至刻度线，充分摇匀后，转移至标有“氧化剂”的试剂瓶中即可，本试剂有效期为二个月。

试剂三（催化剂）

准确称取10g硫酸银(分析纯)，将其加入到1000mL浓硫酸中，用玻璃棒不断搅拌，碾磨，使粉末完全溶解，放置阴暗处静置24小时后，倒入标有“催化剂溶液”的试剂瓶中即可，本试剂有效期为三个月。

盈峰(YF-NH3-N)氨氮在线分析仪试剂

试剂一（显色剂）

称取水杨酸钠80.0g，硝普钠2.0g置于500mL烧杯中，加入300mI无氨水解后转移到1000mL容量瓶中，并用无氨水定容至标线，充分摇匀后，转移至标有“显色剂”的试剂瓶中。

试剂二（氧化剂）

称取氢氧化钠6.0g，加入到500mL烧杯中，加入适量的无氨水用玻璃棒搅拌至完全溶解，待冷却至室温后，称取二氯异氰尿酸钠2.0g并加入，用玻璃棒搅拌至充分溶解，转移至1000mL容量瓶中，用无氨水定容至标线，充分摇匀后，转移至标有“氧化剂”的试剂瓶中。

试剂三（屏蔽剂）

称取酒石酸钾钠80.0g和氢氧化钠30.0g，加入到1000mL烧杯中加入约800mL的无氨水后置于电热炉上加热煮沸，并用玻璃棒搅拌，待溶液蒸发掉约20%水分时停止加热，冷却至室温，转移到1000mL容量瓶中，并用无氨水定容至标线，充分摇匀后，转移至标有“屏蔽剂”的试剂瓶中。

吸收液

称取2.0g硼酸，倒入含有300mL无氨水的烧杯中，不断搅拌至完全溶解，转入1000mL容量瓶中，用少量无氨水冲洗烧杯(至少三次)冲洗的液体倒入容量瓶中，并用无氨水定容至刻度线，充分摇匀后，转移至标有“吸收液”的试剂瓶中。

逐出液

称取20.0g氢氧化钠，倒入含有300mL无氨水的烧杯中，不断搅拌至完全溶解，冷却，转入1000mL容量瓶中，用少量无氨水冲洗烧杯（至少三次)冲洗的液体倒入容量瓶中，并用无氨水定容至刻度线，充分控匀后，转移至标有“逐出液”的试剂瓶中。

盈峰(YF-TP)总磷在线分析仪试剂

试剂一（氧化剂）

准确称取25g过硫酸钾（优级纯），加入有800mL蒸馏水的烧杯中，搅拌至完全溶解，转入1000mL容量瓶中，用少量蒸馏水冲洗烧杯（至少三次），冲洗的液体倒入容量瓶中，并用蒸馏水定容至刻度线，充分摇匀后，转移至标有“氧化剂”的试剂瓶中即可。

试剂二（还原剂）

准确称取10g抗坏血酸，加入有800mL蒸馏水的烧杯中，搅拌至完全溶解，转入1000mL容量瓶中，用少量蒸馏水冲洗烧杯（至少三次），冲洗的液体倒入容量瓶中，并用蒸馏水定容至刻度线，充分摇匀后，转移至标有“还原剂”的试剂瓶中即可。

试剂三（显色剂）

准确量取150mL浓硫酸，沿壁缓慢倒入盛有450mL蒸馏水的1L烧杯中，并用玻璃棒不停搅拌，冷却至室温；准确称取13g四水合钼酸铵溶于200mL蒸馏水中，溶于上述硫酸溶液中；准确称取0.35g半水合酒石酸锑钾溶于200mL蒸馏水中；混匀上述溶液，定容至1L，充分摇匀后，转移至标有“显色剂”的试剂瓶中即可。

郑州富铭（ZZFM-8100）COD在线分析

仪试剂

试剂一（氧化剂）

配制方法：在1000mL的大烧杯中，称取17.1608g重铬酸钾、50.0g硫酸铝钾和10.0g钼酸铵，加入500nL水，边搅拌边慢慢加入200mL浓硫酸，溶解冷却后，加水定容至1000ml标线，搅匀。溶液可稳定保存6个月。

试剂二（掩蔽剂）

配制方法：往1000mL的大烧杯中加入900mL蒸馏水，投入24.0g硫酸汞，使用玻璃棒进行搅拌，搅拌期间往其中小心地加入100mL的浓硫酸，使硫酸汞完全溶解，转移至1000mL专用试剂瓶中待用。

试剂三（催化剂）

配制方法：往1000mL的大烧杯中加入1000mL浓硫酸，往溶液中小心地加入10.0g硫酸银，静止1d-2d，其间使用玻璃棒偶尔搅拌，使硫酸银完全溶解，转移至1000mL专用试剂瓶中待用，可稳定保存6个月。

郑州富铭（ZZFM-8200）氨氮（水杨酸钠法）在线分析仪试剂

试剂一

往1000mL的烧杯中加入700mL的蒸馏水，边搅拌边加入40g柠檬酸三钠，待完全溶解后，定容至1000mL容量瓶。装入试剂瓶待用。可稳定半年。

试剂二

往1000mL的烧杯中加入700ml的蒸馏水，边搅拌加入40g水杨酸钠和1.0g亚硝基铁氰化钠，待完全溶解后，定容至1000mL容量瓶，用棕色试剂瓶盛装待用。可稳定一个月。

试剂三

往1000mL的烧杯中加入350mL的蒸馏水，边搅拌加入6.37g氢氧化钠和1g二氯异氰尿酸钠，待完全溶解后，定容至1000mL容量瓶，用棕色试剂瓶盛装待用，常温下可以稳定一个月。

郑州富铭（ZZFM-8200）氨氮（纳氏试剂法）在线分析仪试剂

试剂一（试剂A）

配制步聚：在1000mL烧杯中倒入700ml超纯水，称取100g酒石酸钾钠倒入，并不断用玻璃棒搅拌，直至固体溶解完全，冷却至室溫后，定容至1000mL容量瓶。

试剂二（试剂B）

配制步聚：称取0.35g硫代硫酸钠（Na2S203）溶于700mL水，搅拌定容至1000mL容量瓶。

试剂三（试剂C）

配制步聚：称取32g氢氧化钠（NaOH）到1000mL的烧杯里，然后在烧杯里加入500mL的水，溶解完全。再拿一个100mL的小烧杯，称取碘化钾14g（KI）到小烧杯中，再称取20g碘化汞(HgI2)到小烧杯中，加入大概50mL水，用玻璃棒搅拌溶解，如果有超声波可以放入超声波清洗机中一边超声一边搅拌溶解更快，完全溶解之后的颜色应该是黄色透亮的，不应该还有碘化汞红色沉淀，然后将小烧杯里的液体全部转移到上述的氢氧化钠溶液中，清洗小烧杯的液体也导入到氢氧化钠溶液中，最终定容到1000mL容量瓶升。

郑州富铭（ZZFM-8300）总磷在线分析仪试剂试剂1

配制方法：称取20g抗坏血酸，精确至0.5g，称取0.4g乙二胺四乙酸二钠，精确至0.01g，溶于400mL去离子水中，加入16.OmL甲酸，用去离子水稀释至1000mL混匀，贮存于棕色瓶中。

试剂2

配制方法：将25g过硫酸钾溶于水中，溶解后稀释至1000mL。

试剂3

配制方法：称取12g钼酸铵，溶于200mL水中；称取0.35g酒石酸锑钾，溶于约200mL水中，在不断搅拌下把钼酸铵溶液加入到600mL（1-3）的硫酸中，加酒石酸锑钾溶液并混匀，贮存于棕色瓶中。

汇环（DEK）COD在线分析仪试剂

试剂一

配制方法：往1000mL的大烧杯中加入1000mL浓硫酸（98%分析纯或以上级别的浓硫酸）。溶液可稳定保存6个月。

试剂二

配制方法：准确量取150mL的浓硫酸（98%分析纯或以上级别的浓硫酸）缓缓倒入600mL的纯水中冷却，加入36g硫酸汞，36g重铬酸钾，溶解，将烧杯中的溶液转移至1000mL容量瓶，用少量的纯水润洗烧杯壁至少3次，将冲洗的水一并倒 入容量瓶，并定容，摇匀。

试剂三

配制方法：往1000mL的大烧杯中加入1000mL浓硫酸，往溶液中小心地加入10.0g硫酸银，静止1d-2d，其间使用玻璃棒偶尔搅拌，使硫酸银完全溶解，转移至1000mL专用试剂瓶中待用。

汇环（DEK）氨氮在线分析仪试剂

试剂一

配制步聚：称取83.2g水杨酸钠、83.2g柠檬酸三钠、0.646g硝普钠于1000mL烧杯中，加入600mL无氨水，用玻璃棒搅拌至试剂完全溶解后，移入1000mL容量瓶中，用无氨水进行定容；

试剂二（试剂B）

配制步聚：称取20g氢氧化钠，溶于400mL无氨水中，待溶液冷却后加入1.28g二氯异氰尿酸钠，用玻璃棒搅拌至试剂完全溶解后，移入1000mL容量瓶中，用无氨水稀释至刻度；

汇环（DEK）总磷在线分析仪试剂

试剂1

配制方法：称取15g抗坏血酸1000ml烧杯中，加入400ml蒸馏水，用玻璃棒搅拌至试剂完全溶解后，用蒸馏水定容至1L。

试剂2

配制方法：量取80mL浓硫酸（98%分析纯或以上级别的浓硫酸）溶于600mL蒸馏水中，边加边用玻璃棒搅拌（注意：配制时应将浓硫酸缓慢的导入水中，边加边搅拌，此过程产生大量热量。为避免过热，待稍冷后分次加入硫酸。千万不可往硫酸内倒水，否则会引起爆溅伤人），待溶液冷却后称取7.2g钼酸铵、0.2g酒石酸锑钾加入其中，用玻璃棒搅拌至试剂完全溶解后，移入1000mL容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度；

试剂3

配制方法：准确称取50g过硫酸钾加入1000mL烧杯中，加入400mL蒸馏水，用玻璃棒搅拌至试剂完全溶解后，用蒸馏水定容至1L。